附件1：

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 详细配置和技术要求 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 言语认知康复评估和训练系统 | 国产 | 采用开放式平台设计，治疗师可根据患者实际需求一次性输入5个同一性质的训练方案，可自由插入地方方言、患者家庭图片、各种独特动物语音或熟悉语音、动画训练情景、配合训练提示等等，可自由控制训练时间、奖励时间及方式 | 台 | 1 |
| 2 | 认知康复训练与评估软件 | 国产 | 1、治疗范围：针对认知损害进行全面训练，包括各种注意、记忆、计算、思维、知觉专项5大模块。 2、 免费开通3个互联网平台医生帐号，系统的训练内容均经过中国康复研究中心临床验证。 3、 2000多个训练子项目，训练难度等级是3-10级，从重症患者到轻度认知障碍患者均可适用。 | 台 | 1 |
| 3 | 康复训练器（腿屈伸） | 国产 | 1.尺寸（长宽高）：995*740*1230mm 2.净重：42kg 3.阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 4.承重：≥150KG | 台 | 1 |
| 4 | 电动多功能理疗床 | 国产 | 产品尺寸规格：190x120x(49-93.5)cm 承重：225kg 电压：220V~50HZ 升降高度：49-93.5cm 调节需要时间：35-50秒 第一段长度65cm可调节角度：0度到65度 第二段长度121cm | 张 | 1 |
| 5 | 康复训练器（扩胸） | 国产 | 1.尺寸（长宽高）：980*1080*1260mm 2.净重：56kg 3.阻力：双向液压阻尼，10档阻力调节 4.承重：≥150KG | 台 | 1 |
| 6 | 电动多功能理疗床 | 国产 | 产品尺寸规格：195x66x(50-96)cm 承重：不小于225kg 升降高度：50-96cm 调节需要时间：35-50秒 第一段长度43cm，可调节角度：45度到-35度； 扶手调节距离15cm； 第二段长度51cm ，可调节角度：25度； 第三段长度96cm ，可调节角度：0度到70度； | 张 | 1 |
| 7 | 超声波治疗仪 | 国产 | 1.通过FDA或CE认证，SFDA认证，IS09001、ISO13485等认证，提供认证证书等证明材料 ； 2.标配1个双频超声头，在治疗频率1 MHz，3 MHz之间切换时无需更换探头 | 台 | 1 |
| 8 | 上下肢被动运动康复机 | 国产 | 设备动力控制： 阻力：在主动训练时上下肢阻力设定范围0-20Nm，分20档设定，档位间距1Nm； 转数：在被动训练时，上下肢转数0-60rpm，步距1rpm； 定时时间：设定范围0min-120min，步进可调，步距1min，到达设置时间后自动切断输出； | 台 | 1 |
| 9 | 电动康复床 | 国产 | 电动推杆最大推力：10000N； 电动推杆数量：3个； 起立角度范围：0°～82°； 背部床板可调角度：0°～67°； 床面升降范围：520～750mm； 绑带可移动，可拆缷床头、床尾架、床垫可拆； | 张 | 2 |
| 10 | 床边型上下肢主被动运动康复机 | 国产 | 电机动力：下肢电机最大动力16Nm，允许误差±20%； 训练阻力：主动训练时，下肢阻力设定范围0-20Nm，步长1Nm，允许误差±1Nm； 训练转数：被动训练时，下肢转数0-60rpm，步距1rpm，允许误差10%； 定时时间：训练定时设置范围0min-120min，步进可调，允许误差5s； | 台 | 1 |
| 11 | 牵引床（单腰牵） | 国产 | 2.输入功率：2000VA 3.腰椎牵引力：0-900N任意可调 4.牵引总时间：0-60min任意可调 5.牵引时间：0-9min任意可调 6.间歇时间：0-90s任意可调 7.腰椎牵引行程：0-200mm | 张 | 1 |
| 12 | 脑电仿生治疗仪 | 国产 | 磁感应强度:治疗强度分为2档，强度范围3mT～17mT。 磁场频率:50Hz±2%。 具有多种治疗输出脉冲波形，主要为低频锯齿波、正弦波和三角波。 主极基本频率：23.81Hz、15.87 Hz、15.87 Hz、11.90 Hz。辅极基本频率：4000 Hz 输出电流：主极最大电流峰值≤45mAp-p,辅极最大电流峰值≤82mAp-p;主极有效电流强度≤3mA。 | 台 | 1 |
| 13 | 生物反馈治疗仪 | 国产 | 系统脉冲频率在（1～120）Hz 范围内可调，误差为±10%。 系统脉冲宽度在（50～450）μs 范围内可调，误差为±10μs。 刺激电流：治疗仪在 500Ω的负载电阻下，输出电流极限不超过 50mA（r.m.s）。 | 台 | 2 |
| 14 | 微波治疗仪 | 国产 | 微波频率：2450±30MHZ 输出功率：（治疗） 0-100W连续可调 治疗探头配9支。 | 台 | 1 |

附件2：

第十七届浙江基层医疗装备展览会成交承诺书

致 绍兴市中心医院医共体  ：

项目编号： 设备名称： 品牌及型号： 配置： 价格： 其他承诺（增加配置、耗材价格等）： 公司（盖章）： 承 诺 人： 联系方式： 承诺日期：

（如内容较多可自行添加页面）